Научно-производственная фирма

«МЕТА»

ПОРТАТИВНЫЙ  ИНДИКАТОР ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

«АЛКОТЕСТЕР-01.01»

РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М 012.000.00-05 РЭ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Алкоголь в организме 	5

2 Технические характеристики  	6

3 Состав прибора	7

4 Принцип действия и конструкция

прибора	8

5 Порядок работы	11

6 Заряд батареи	15

7 Техническое обслуживание 	16

8 Калибровка	17

9 Свидетельство об упаковывании	25

10 Свидетельство о приемке	26

Гарантийный талон	27

Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом, предназначено для ознакомления с принципом действия, конструктивными особенностями, правилами эксплуатации и технического обслуживания портативного индикатора этанола в выдыхаемом воздухе "Алкотестер-01.01" (далее по тексту – прибор).

Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе "Алкотестер-01.01" представляет собой портативный прибор, предназначенный для индивидуального контроля наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Принцип действия основан на регистрации алкоголя в выдыхаемом воздухе японским сенсором, чувствительным к парам этанола. Проведение теста и вывод  результата сопровождается звуковой и цифровой индикацией, что максимально упрощает пользование прибором.

1   АЛКОГОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ

Выпитые алкогольные напитки поглощаются стенками желудка и алкоголь поступает в  кровеносную систему человека. Часть алкоголя поглощается слизистой  оболочкой рта, поэтому уже через несколько минут алкоголь обнаруживается в крови и, соответственно, в выдыхаемом воздухе. Быстрее всего усваиваются некрепкие алкогольные напитки (пиво, вино, коктейль, джин с тоником). Крепкие напитки (водка, виски, коньяк) могут блокировать клапан желудка и задерживать поступление алкоголя в кровь 20-30 минут.  Принимаемая с алкоголем пища или заполненный желудок могут затянуть процесс поступления алкоголя из желудка в кровь, но через 30-60 минут концентрация алкоголя достигает установившегося значения. Кровь разносит алкоголь по всему организму и прежде всего поступает в мозг, замедляя его нормальные процессы. Процесс удаления алкоголя из организма происходит с определенной скоростью. В  среднем за час концентрация алкоголя в крови падает на 0,1-0,2 промилле или по концентрации в выдыхаемом воздухе на 0,045-0,09 мг/л за час. Концентрация алкоголя в крови определяется количеством употребленных напитков и весом человека. Чем больше вес человека, тем меньше концентрация алкоголя в организме. Соотношение веса человека, количества доз напитка и концентрация алкоголя в крови приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Вес тела, кг | Концентрация этанола в выдыхаемом воздухе в зависимости от количества принятых доз, мг/л |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,18 |
| 65 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,96 |
| 70 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,73 | 0,82 |
| 80 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,75 |
| 90 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,67 |
| 100 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,61 |

Одна доза алкоголя соответствует 1 баночке пива

0,33 л или рюмке водки, виски (30-40 мл) или половине стакана вина  (100 мл).

Примечание - 1 промилле ~ 0,45 мг/л (450 мкг/л).

2 Технические характеристики

Диапазон показаний                                           0(350 мкг/л;

Отклонение показаний прибора,

%, не более                                                                     (20;

Время выдоха пробы воздуха, с                                     5(1;

(объем пробы не менее 0,9 литра)

Время установления  показаний, с, не более                 10;

Время подготовки к повторному анализу, с,

не более                                                                             15;

Время подготовки прибора  после

включения, с, не более                                                     50;

Электропитание – от встроенной аккумуляторной

батареи напряжением                                                   3,6 В;

Потребляемый ток, мА, не более                                   250;

Габаритные размеры, не более                          120х46х22;

Масса прибора, кг, не более                                          0,10;

Рабочий диапазон температур                       от 1 до 40 ºС;

Средний срок службы прибора, лет, не менее                  5

(при средней интенсивности эксплуатации 4 ч в день)

3 Состав прибора

Состав прибора и комплект поставки приведены в    таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Портативный индикатор этанола в выдыхаемом воздухе “АЛКОТЕСТЕР-01.01” | М 012.000.00-05 | 1 |
| 2. Адаптер прикуривателя | М 012.300.00-05 | 1 |
| 3. Мундштук или трубка для коктейля | М 002.000.12 | 10 20 |
| 4. Зарядное устройство | М 012.710.00-05 | 1 |
| 5. Футляр |  | 1 |
| 6. Упаковочная коробка | М 012.900.00 | 1 |
| 7. Руководство по эксплуатации | М 012.000.00-05 РЭ | 1 |

Примечание - По заказу дополнительно поставляются мундштуки (или трубки для коктейля), генератор  приготовления влажных спирто-воздушных смесей ГСВС-"Мета".

4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

4.1 Принцип действия прибора основан на изменении электропроводности полупроводникового датчика, чувствительного к парам этанола. Выдыхаемый воздух, содержащий алкоголь, подается через сменный одноразовый  мундштук в реакционную камеру, в которой установлен полупроводниковый датчик. Адсорбция этанола на поверхности чувствительного слоя изменяет проводимость датчика, которая преобразуется в эквивалентный электрический сигнал. Измеренный электрический сигнал пересчитывается в значение концентрации этанола в выдохе. Концентрация этанола в пробе выдыхаемого воздуха отображается на светодиодном цифровом индикаторе прибора.  Проба выдыхаемого воздуха должна вводиться в прибор, не прерываясь в течение 4-5 секунд, при этом процесс сопровождается звуковым сигналом.

4.2 Прибор выполнен в пластмассовом корпусе из ударопрочного полистирола (рис.1). На  лицевой панели расположены:

-светодиодный цифровой индикатор 2;

-светодиод ПАУЗА 7 – индикатор режима ожидания;

-светодиод СТАРТ 8 - индикатор готовности прибора к анализу;

-кнопка управления 3.

На правой боковой поверхности расположены:

-разъем  для подключения зарядного устройства 5 и   тумблер включения прибора 4.

На верхней боковой поверхности располагается  входное отверстие реакционной камеры 1. Вентиляционные отверстия камеры располагаются на верхней и нижней панелях прибора.

На задней стенке располагается крышка 6 аккумуляторного отсека.

В корпусе прибора  размещаются: плата преобразования и индикации, аккумуляторная батарея.

Рис.1. Внешний вид “Алкотестера-01.01”

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При эксплуатации корпус прибора и датчик с чувствительным элементом следует оберегать от механических повреждений. Не допускать ударов по датчику прибора, попадания грязи на его поверхность.

При использовании прибора в помещении следует выполнять следующие рекомендации:

- запрещается пользоваться одеколоном, духами и другими ароматическими веществами (спиртом, бензином, ацетоном и т.д.;

- необходимо периодически проветривать помещение в течение рабочего дня.

ВНИМАНИЕ: Во избежание выхода из строя датчика    НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- хранить прибор в помещениях с содержанием в воздухе горючих газов и паров жидкостей: метана, пропана, бутана, ацетилена, аммиака, бензина, спирта и др.;

- производить выдох в прибор при выключенном питании или при нахождении прибора вне режима измерения;

- дезинфицировать поверхности прибора средствами с содержанием спирта.

5 ПОРЯДОК  РАБОТЫ

5.1 Включение прибора осуществляется переключателем на правой боковой панели.

5.2 При включении прибора подаются два кратковременных звуковых сигнала, затем автоматически проводится тест индикации (поочередно загораются светодиоды СТАРТ, ПАУЗА и цифры "888" на цифровом индикаторе). Прибор переходит в pежим подготовки к измерению, который сопровождается включением светодиода "ПАУЗА".

5.3 В процессе ПОДГОТОВКИ на цифровом индикаторе кратковременно индицируется состояние аккумуляторной батареи в процентах. При остатке заряда аккумуляторной батареи менее 30% дополнительно подается прерывистый звуковой сигнал.

Внимание: Если на цифровом индикаторе мигает надпись "ЗАР", то это означает, что напряжение батареи ниже нормы.

Следует выключить питание и зарядить аккумуляторную батарею согласно п.6.

5.4 Окончание подготовки сопровождается одним кратковременным звуковым сигналом, гаснет светодиод ПАУЗА и загорается светодиод СТАРТ.

Если по окончании подготовки раздаются два кратковременных звуковых сигнала, а на цифровом индикаторе мигает надпись "ALC", то необходимо провентилировать датчик чистым воздухом или проветрить помещение. Возможно причиной этого является высокая концентрация паров спирта, бензина, ацетона или других ароматических веществ в помещении, где используется прибор.

По окончании продувки датчика необходимо двухсекундное нажатие кнопки управления до кратковременного звукового сигнала.

Внимание: После длительного перерыва в эксплуатации прибора  (несколько дней) рекомендуется выполнить пп.5.1-5.3, не производя выдох, а затем приступить к проведению теста на алкоголь.

5.5 Проведение теста на алкоголь

5.5.1 Приготовить мундштук (или трубку для коктейля) к проведению теста. Установить мундштук  в гнездо 1 реакционной камеры (рис.1). Трубку вставить не глубоко - на глубину 5-7 мм. Допускается проводить  тест без применения мундштука или трубки путем непосредственного выдоха воздуха тонкой струйкой в реакционную камеру с расстояния 10-30 мм, удерживая прибор на указанном расстоянии в течение всего выдоха      5-6 с (рис.2).

5.5.2 Для проведения теста на алкоголь обследуемый должен произвести глубокий вдох, затем, не прерываясь, выдохнуть воздух из легких  через мундштук или трубку в реакционную камеру прибора.

При этом в   течение 5 секунд звучит прерывистый звуковой сигнал, который     сопровождается миганием светодиодов СТАРТ и ПАУЗА. Выдох должен быть достаточной силы и продолжаться в течение всего времени звучания сигнала  прибора.

Следует прекратить выдох по окончании звукового сигнала.     Пpи пpавильном выдохе обследуемого прибор опpеделяет концентpацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. При этом в течение 10 секунд горит светодиод ПАУЗА.

После завершения вычислений звучит кратковременный звуковой сигнал и на цифровом индикаторе прибора в течение восьми секунд отображается  результат измерения в мкг/л.

Значения концентраций алкоголя, отображаемые на индикаторе прибора, соответствуют:

-  0  мкг/л – трезвому состоянию обследуемого;

- до 225 мкг/л – легкому опьянению, что свидетельствует о факте употребления алкогольных напитков;

- более 225 мкг/л - опьянению средней степени.                          В России пока не принят закон, определяющий пороговое значение допустимого содержания алкоголя (т.е. должно быть 0,00). На практике значения до 0,2 промилле (90 мкг/л) рассматриваются как несущественные для утверждения содержания алкоголя у обследуемого.

Если обследуемый во вpемя  выдоха  пpеpвал  дыхание, или же выдох состоялся  меньше отмеченного промежутка  времени, то показание на цифровом  индикатоpе  мигает. Для достоверности измерений следует повторить тест на алкоголь, предварительно  выполнив п.5.4.

Внимание: Прибор ожидает выдоха в течение  30 секунд. Если выдох в течение  этого времени не производился, то подаются три кратковременных звуковых сигнала и на цифровом индикаторе в течение 8 секунд горят три тире. Для проведения повторного теста удерживайте нажатой более 2 секунд кнопку управления.

Примечание – При большой концентрации алкоголя время подготовки прибора к повторному анализу увеличивается.

Рис.2. Проведение теста на алкоголь

5.5.3 После отображения  результата измерения прибор находится в режиме ожидания светодиоды и цифровой индикатор погашены. Один раз в минуту прибор подает кратковременный звуковой сигнал, напоминая о включенном состоянии. По истечении одной минуты прибор переходит в режим пониженного энергопотребления.

Результат последнего измерения хранится в памяти прибора до выключения питания или до начала нового измерения и может быть повторно выведен для индикации. Для этого нажать кнопку управления на лицевой панели на короткое время (1-2 секунды).

Вновь звучит один кратковременный звуковой сигнал и на восемь  секунд индицируется последний результат.

Более длительное удержание в нажатом состоянии кнопки  (до двух кратковременных звуковых сигналов) запускает подготовку нового измерения.

Внимание: Не допускается повторное применение использованных мундштуков без предварительной стерилизации путем двадцатиминутного кипячения в воде при температуре 100(С.

5.5.4 Повторный анализ проводить с использованием нового мундштука (трубки) по пп.5.1-5.3.

В случае высокой концентрации алкоголя предыдущего теста следует провентилировать камеру полупроводникового датчика, для чего необходимо взять прибор в руку и сделать несколько движений рукой из стороны в сторону.

Примечание – Время подготовки будет минимальным, если запуск нового измерения производится до перехода прибора в режим пониженного энергопотребления (1 минута после индикации результата). В противном случае оно увеличивается приблизительно в три раза.

Внимание: Анализ выдыхаемого воздуха производить не ранее, чем через  3 минуты  после курения.

6 Заряд аккумуляторной батареи

Для проведения заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока 220 В 50 Гц необходимо подключить разъем кабеля зарядного устройства к гнезду на боковой стенке прибора, затем подключить зарядное устройство к сети переменного тока 220 В 50 Гц. Время заряда аккумуляторной батареи 6(8 часов при выключенном питании прибора.

Внимание: Для заряда применять только зарядное устройство, входящее в комплект поставки прибора.

Для проведения заряда аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля +12 В необходимо подключить адаптер прикуривателя из комплекта поставки прибора к гнезду прикуривателя автомобиля и гнезду на боковой стенке прибора.  Время заряда аккумуляторной батареи 6(8 часов.

Примечание - Допускается работать с прибором в процессе зарядки аккумуляторной батареи. При этом время заряда батареи увеличивается.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Порядок технического обслуживания

7.1.1 Ежедневно осматривать и дезинфицировать поверхности прибора.

Дезинфекцию проводить 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5-процентного синтетического моющего средства (типа "Лотос")  или 1-процентным раствором хлорамина.

7.2 Текущий ремонт

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и пов- реждений сборочной единицы (детали) | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При включе- нии питания прибора загораются светодио- ды и цифровой индикатор, отсутствует звуковой сигнал | Разряжена аккумулятор-ная батарея |  | Зарядить аккумулятор-ную батарею |
|  | Неисправ-ность аккумулятор-ной батареи |  | Заменить аккумулятор-ную батарею на аналогичную |
|  | Неисправ-ность прибора |  | Отправить прибор в ремонт |

8 КАЛИБРОВКА

8.1 Калибровка проводится при питании от внутренней аккумуляторной батареи прибора с использованием пульта калибровки. При калибровке используются кнопки управления: ВЫБОР, ОТМЕНА, ВВОД и двухстрочный жидкокристаллический индикатор. Остальные органы управления пульта не используются.

Калибровка прибора осуществляется по трем точкам:

- по чистому воздуху, не содержащему паров алкоголя;

- по спирто-воздушной смеси с концентрацией 70 …150 мкг/л;

- по спирто-воздушной смеси с концентрацией 180 …250 мкг/л.

1) Для выполнения работы необходимо сдвинуть вниз и снять крышку батарейного отсека, вынуть аккумуляторную батарею, не отключая  ее от прибора. При выключенном питании прибора соединить кабелем нр5 через переходную плату нр1  разъем Х3 пульта с двенадцати-контактным разъемом, находящимся на плате  прибора возле боковой стенки батарейного отсека.

2) Выбрать с помощью пульта режим калибровки. Для этого, удерживая в нажатом положении кнопку  ВВОД, расположенную на пульте, включить питание прибора переключателем ВКЛ.

При этом  на индикаторе пульта  на одну секунду индицируется версия программы контроллера, например      "Ver 6_04", затем появляется сообщение:

где

К1 - первая константа прибора – среднее измеренное значение сигнала датчика при калибровке по чистому воздуху.

ХХХ – значение первой константы из памяти прибора.

Значение первой константы можно изменять. Кнопкой ВЫБОР значение константы уменьшается. Кнопкой ОТМЕНА значение константы увеличивается. При нажатии кнопки ВВОД в память прибора записывается измененное значение константы.

ВНИМАНИЕ! Изменение значений констант производится аналогичным способом  для всех констант. Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом.

Затем на индикаторе появляется сообщение:

где

К2 - вторая константа прибора – значение концентрации спирто-воздушной смеси (от 70  до 150 мкг/л)  при калибровке прибора по первой точке.

ХХХ – значение второй константы из памяти прибора.

Далее на индикатор пульта последовательно выводятся

значения следующих констант:

К3 - третья константа прибора – среднее измеренное значение сигнала датчика при калибровке  по спирто-воздушной смеси с концентрацией от 70  до 150  мкг/л.

К4 - четвертая  константа прибора –  значение концентрации спирто-воздушной смеси (от 180 до 250) мкг/л  при калибровке прибора по второй точке.

К5 - пятая константа прибора – среднее измеренное значение сигнала датчика при калибровке по спирто-воздушной смеси с концентрацией от 180  до 250  мкг/л.

К6 - шестая константа прибора – предельно допустимое значение концентрации алкоголя в окружающем  воздухе.

К7 - предельное значение индикации нулевого результата.

К8 - порог чувствительности датчика выдоха.

ВНИМАНИЕ: Изменение значений констант приведет к нарушению точности измерения концентрации алкоголя.

Просмотр констант без изменения их значений производится последовательным нажатием кнопки ВВОД.

3) После нажатия кнопки ВВОД при просмотре или изменении  константы К8 значение этой константы записывается в память прибора и на индикаторе появляется сообщение:

где 120 – предлагаемое значение концентрации спирто-воздушной смеси, по  которой будет проводиться калибровка.

С помощью кнопок ОТМЕНА или ВЫБОР установить значение концентрации спирто-воздушной смеси, по которой будет проводиться калибровка в следующих пределах:

С=000МКГ  -  при калибровке по чистому воздуху

С= от 70 до 150мкг - значение концентрации спирто-воздушной смеси, по которой будет проводиться калибровка по первой точке.

С= от 180 до 250 мкг -  значение концентрации спирто-воздушной смеси, по которой будет проводиться калибровка по второй точке.

Подтвердить свой выбор нажатием кнопки ВВОД.

***Калибровка прибора подразумевает пятикратное измерение сигнала и запись в память прибора среднего по пяти измерениям значения сигнала при измеряемой концентрации.

КАЛИБРОВКА ПО ЧИСТОМУ ВОЗДУХУ

При входе в этот режим прибор подает звуковой сигнал и на индикаторе появляется сообщение:

Продуть камеру датчика чистым воздухом.

Нажмите кнопку ВВОД для калибровки прибора по чистому

воздуху. На индикаторе появляется сообщение:

N – порядковый номер измерения в серии из пяти измерений.

При этом происходит прогрев датчика и затем производится  измерение сигнала датчика (определение среднего значения).

В результате на индикаторе появляется сообщение:

где

ХХХ – измеренное значение сигнала датчика

N – порядковый номер измерения в серии из пяти измерений.

Прибор ожидает нажатия кнопки ВВОД. При повторном нажатии кнопки ВВОД прибор переходит к следующему измерению сигнала при калибровке по чистому воздуху.

После проведения пятого измерения прибор определяет среднее арифметическое серии из пяти измерений  и записывает это значение в память. При этом прибор подает звуковой сигнал, на индикаторе появляется сообщение:

где

ХХХ – среднее арифметическое серии из пяти измерений значений сигнала датчика.

Калибровка по чистому воздуху закончена.

КАЛИБРОВКА ПО СПИРТОВОЗДУШНЫМ СМЕСЯМ

Нажать кнопку ВВОД. Появляется сообщение:

Выставить значение концентрации спирто-воздушной смеси, по которой будет проводиться калибровка. Нажать кнопку ВВОД.

При входе в этот режим прибор подает звуковой сигнал и на индикаторе появляется сообщение:

при калибровке по второй точке, или

при калибровке по третьей точке,

где ХХХ – значение калибровочной концентрации спирто-воздушной смеси.

Продуть камеру датчика чистым воздухом.

Нажать кнопку ВВОД.   На индикаторе появляется сообщение:

N – порядковый номер измерения в серии из пяти измерений.

При этом происходит  прогрев датчика.

После прогрева датчика на индикаторе появляется сообщение:

Прибор ожидает ввода пробы. Оператор должен подать в измерительную камеру прибора спирто-воздушную смесь с нужной концентрацией. При вводе пробы прибор подает прерывистый звуковой сигнал и в нижней строке индикатора перемещается слева направо символ «снежинка».

Прекратить ввод пробы при   выключении   прерывистого звукового сигнала  и появлении на индикаторе  сообщения:

При этом на индикаторе появляется сообщение:

где

N – порядковый номер измерения в серии из пяти измерений.

Прибор начинает измерение сигнала датчика (определение максимума) – при этом в нижней строке индикатора перемещается слева направо символ «снежинка».

Измеренное значение сигнала датчика запоминается.

По окончании измерения на индикаторе появляется сообщение:

где

ХХХ – измеренное значение сигнала датчика

N – порядковый номер измерения в серии из пяти измерений.

Продуть датчик чистым воздухом.  Прибор ожидает нажатия кнопки ВВОД. Повторное нажатие кнопки ВВОД  запускает прибор на следующее измерение сигнала при калибровке по спирто-воздушной смеси.

После проведения пятого измерения прибор определяет среднее арифметическое серии из пяти измерений значение сигнала и записывает это значение в память. При этом прибор подает звуковой сигнал, на индикаторе появляется сообщение:

где

ХХХ – среднее по пяти измерениям  значение сигнала датчика.

Калибровка по спирто-воздушной смеси закончена.

8.2 Калибровку прибора рекомендуется проводить один раз в 2 месяца.

При необходимости корректировать калибровку прибора по образцовым спирто-воздушным с помощью ГСВС-МЕТА-02.

Порядок работы с генератором ГСВС-МЕТА-02 изложен в руководстве  по эксплуатации на генератор.

Настройка  и калибровка прибора производится с использованием пульта калибровки.

Калибровка проводится на предприятии-изготовителе или представителями сервисных центров.

Примечание - Пульт калибровки поставляется по отдельному заказу.

Результаты калибровки заносятся в таблицу 3.

Таблица 3

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВКИ “АЛКОТЕСТЕРА-01.01”

| Дата | Концентрация спирто-воздушной смеси, мгк/л | Измеренное прибором значение, мгк/л | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе “Алкотестер-01.01” М 012.000.00-05      N______________

Упакован__________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической

документации.

_______________________        ___________________

должность                                         личная подпись

_____________________

расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

#### 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер-01.01» М 012.000.00-05      заводской номер   _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями  государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП_______________             __________________

личная подпись                      расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Завод-изготовитель -	ЗАО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Портативный индикатор этанола в выдыхаемом воздухе    «Алкотестер-01.01»

______________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен_______________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию ___________________________

дата и  подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием

_____ЗАО НПФ "МЕТА"___города___Жигулевска_____

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца

# Text boxes

КАЛИБ . ПО

С=120 МКГ

СРЕДНЕЕ

ХХХ

ИЗМЕР . N

ХХХ

ИЗМЕР . N

*

СТОП

ГОТОВ

ИЗМЕР . N

*

КАЛИБР.3

С=ХХХМКГ

КАЛИБР.2

С=ХХХМКГ

КАЛИБ . ПО

С=120 МКГ

СРЕДНЕЕ=

ХХХ

ИЗМЕР . N

ХХХ

ИЗМЕР . N

*

КАЛИБР.1

С=000МКГ

- -  реакционная камера с чувствительным датчиком;

- - светодиодный цифровой индикатор;

- - кнопка управления;

- - тумблер включения прибора;

- - разъем для подключения зарядного устройства;

- - крышка;

- - светодиод ПАУЗА;

- - светодиод СТАРТ.

К2=

ХХХ

К1=

ХХХ

11