НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «МЕТА»

## Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО НПФ "МЕТА"

____________Н.В.Мартынов

"___"____________2004

ГЕНЕРАТОР СПИРТО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ

## ГСВС-МЕТА-02

# Руководство по эксплуатации

# М 043.000.00  РЭ

Ведущий инженер

ЗАО НПФ "МЕТА"

__________Н.А.Лубнин

"___"__________ 2005г.

содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 	5

1.1 Назначение 	5

1.2 Технические характеристики 	6

1.3 Состав изделия	 6

1.4 Устройство и работа	 8

1.5 Маркировка и пломбирование	 9

1.6 Упаковка	 9

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	 10

2.1 Эксплуатационные ограничения	10

2.2 Подготовка к работе	10

2.3 Использование изделия	11

2.4 Окончание работы	12

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13

4 Текущий ремонт	 13

5 ХРАНЕНИЕ	 14

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	 14

Приложение А. Методика поверки

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик генератора спирто-воздушных смесей           ГСВС-МЕТА-02 и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

К эксплуатации генератора спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 допускают лиц, имеющих квалификацию инженера или техника, ознакомившихся с настоящим РЭ и прошедших инструктаж по технике безопасности.

Изготовитель: ЗАО НПФ «МЕТА», 445359, г. Жигулевск, ул. Радиозаводская, 1, а/я 25,

Тел: (84862) 2-18-55, (84862) 2-39-48.

Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 внесен в Государственный реестр средств измерений РФ, регистрационный № 28513-05, сертификат об утверждении типа средств измерений №19716 действителен до 01.февраля 2010 г.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 (далее – генератор) предназначен для приготовления поверочных газовых смесей (ПГС) состава этанол/воздух.

Область применения: в качестве рабочего эталона 2-го разряда при проведении поверки и калибровки анализаторов (индикаторов) паров этанола в выдыхаемом воздухе.

1.1.2 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, оС:	20 ± 5;

- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %:	 от 30 до 80;

- диапазон атмосферного давления, кПа: 	от 90,6 до 104,8;

- напряжение питания переменного тока частотой (50 ( 1) Гц, В: 	220(11;

- пространственное положение – горизонтальное с отклонением не более 100 в любом направлении;

- воздействие прямых солнечных лучей должно отсутствовать;

- массовая концентрация этанола в воздухе, используемом для приготовления ПГС, не должна превышать норм согласно ГН 2.1.6.696-98: 	не более 5 мг/м3.

1.1.3 Генератор применяется в комплекте со стандартными образцами состава водных растворов этанола – эталонные материалы ВНИИМ им. Д.И. Менделеева №№ 07.10.001-07.10.004 по МИ 2590-2002 (диапазон массовой концентрации этанола от 0,1 до 5 мг/см3, границы относительной погрешности при Р=0,95: ( 1 %).

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон воспроизведения массовой концентрации этанола в приготавливаемой ПГС: от 40 до 2000 мг/м3.

1.2.2 Пределы допускаемой погрешности воспроизведения массовой концентрации этанола в ПГС:

от 40 до 80 мг/м3  –       абсолютной        ( 4 мг/м3,

от 80 до 2000 мг/м3  –   относительной    ( 5 %.

1.2.3 Водный раствор этанола термостатируется при температуре, 0С:    34,0 ( 0,2.

1.2.4 Время прогрева генератора после замены водного раствора этанола,

минут:  не более   30.

1.2.5 Относительная влажность приготавливаемой ПГС, %:   не менее 95.

1.2.6 Объемный расход ПГС, дм3/мин:   8 ( 1.

1.2.7 Максимальный объем ПГС без замены водного раствора этанола, дм3:    40.

1.2.8 Максимальное количество проб ПГС без замены водного раствора этанола:     26.

1.2.9 Потребляемая мощность, ВА, не более: 150.

1.2.10 Средняя наработка на отказ, ч:   5000.

1.2.11 Средний срок службы, лет:   4.

1.2.12 Габаритные размеры, мм, не более:

- длина: 	335;

- высота: 	335;

- ширина:	400.

1.2.13 Масса, кг, не более:   15.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Конструктивно генератор выполнен в виде моноблока. Внешний вид генератора представлен на рисунке 1.

В генераторе размещены: компрессор, блок управления и две емкости для водного раствора этанола. Каждая емкость содержит: электронагреватель, перемешиватель раствора и датчик температуры раствора.

1 – генератор, 2 - разъем для подключения сетевого кабеля, 3 - предохранитель 2А, 4 - кнопка включения «ВКЛ», 5 -индикатор готовности генератора к работе «ГОТОВ», 6 - кнопка подачи ПГС «СТАРТ», 7 - штуцер выхода ПГС, 8 - дверца отсека для растворов, 9 - ручка для фиксации дверцы

Рисунок 1 – Внешний вид генератора

1.3.2 Комплект поставки генератора представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| М043.000.00 | Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 | 1 шт. |
|  | Стандартные образцы состава водных растворов этанола с паспортами* | 3 шт. |
|  | Кабель сетевой | 1 шт. |
| ВП-1-1-2А | Вставка плавкая | 1 шт. |
| М043.000.00 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| М043.000.00 РЭ | Руководство по эксплуатации (РЭ) | 1 экз. |
| М043.000.00 ДЛ | Методика поверки (Приложение А к РЭ) | 1 экз. |
| Примечание: «*» – При эксплуатации генератора стандартные образцы состава водных растворов этанола поставляются по отдельным заказам |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Генератор является стационарным прибором периодического действия.

Принцип действия генератора основан на барботировании воздуха с постоянным расходом через термостатированный водный раствор этанола с известным содержанием этанола. При барботировании через водный раствор этанола, находящийся в двух последовательно соединенных емкостях, воздух насыщается этанолом и водяными парами. Массовая концентрация этанола в получаемой парогазовой смеси на выходе генератора определяется содержанием этанола в используемом водном растворе.

1.4.2 Генератор применяется в комплекте со стандартными образцами (СО) состава водных растворов этанола (п. 1.1.3), которые поставляются с генератором и в дальнейшем по отдельным заказам.

1.4.3 Функциональная схема генератора приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная схема генератора

1.4.4 Стандартный образец состава водного раствора этанола с известным значением массовой доли этанола наливается в две стеклянные емкости генератора до меток, указывающих требуемый объем раствора (объем раствора в каждой емкости составляет 350 мл). Емкости с раствором устанавливаются в генератор путем накручивания по резьбе на посадочные места до упора. На каждую емкость надевается пенопластовый чехол (состоит из двух частей) для улучшения условий термостатирования раствора.

1.4.5 В исходном состоянии водный раствор этанола, находящийся в двух последовательно соединенных емкостях, термостатируется при температуре (34,0(0,2) 0С при помощи электронагревателей, датчиков температуры t0р1, t0р2, вращающихся перемешивателей растворов.

1.4.6 В режиме генерации ПГС воздушный поток, создаваемый компрессором, последовательно барботирует через водный раствор этанола, находящийся в емкости 1 и в емкости 2.

1.4.7 Полученная ПГС поступает на штуцер выхода ПГС, к которому подключается проверяемый анализатор паров этанола.

1.4.8 Воздушная среда, из которой отбирается воздух для приготовления ПГС, термостатируется при помощи нагревателя, вентилятора, рабочего t°отс и защитного t°защ датчиков температуры.

Управление процессом термостатирования  водного раствора этанола и воздушной среды осуществляется блоком управления.

1.4.9 Перед штуцером выхода ПГС находится каплеуловитель для сбора конденсата. При необходимости слив конденсата проводится через трубку слива конденсата.

1.4.10 На верхней панели генератора расположены: индикатор готовности генератора к работе «ГОТОВ», кнопка подачи ПГС «СТАРТ», штуцер выхода ПГС.

На боковой панели генератора находятся: разъем для подключения сетевого кабеля, предохранитель 2А, кнопка включения «ВКЛ».

На задней панели генератора находится трубка слива конденсата, отверстие для доступа к крану слива конденсата.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка генератора соответствует требованиям ГОСТ 20790-82 и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование генератора;

- номер технических условий;

- знак утверждения типа;

- заводской номер генератора;

- год выпуска генератора.

1.5.2 Маркировка генератора проведена способом, обеспечивающим четкость и сохранность в течение всего срока службы генератора. Пломбы проставлены в местах, предусмотренных в чертежах.

1.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77 содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки «Осторожно, хрупкое» и «Верх, не кантовать».

1.6 Упаковка

1.6.1 Консервация генератора проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 по варианту защиты ВЗ-10.

1.6.2 Срок противокоррозионной защиты без переконсервации - 6 месяцев.

1.6.3 Упаковка удовлетворяет требованиям ГОСТ 23216-78 и соответствует:

1) исполнению "Л" по механической прочности;

2) категории КУ-ЗА по защите от воздействия климатических факторов.

1.6.4 Внутренняя упаковка выполнена по варианту ВУ-III А по ГОСТ 23216-78.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 По требованию электробезопасности генератор относится к классу 1 по                ГОСТ 12.2.025-76 со степенью защиты - тип В. При эксплуатации генератора должны выполняться  общие правила работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

2.1.2 Перед подключением генератора к сети электропитания необходимо визуально проверить сетевой кабель на отсутствие видимых повреждений изоляции. Подключать к сети с нарушенной изоляцией сетевого кабеля запрещается.

2.1.3 При хранении генератора раствор из емкостей должен быть слит, емкости и элементы генератора, находящиеся при работе в растворе, просушены.

2.1.4 Работы по замене предохранителей и ремонту должны проводиться только после отключения генератора от сети электропитания.

2.1.5 Ремонт генератора должны проводить квалифицированные специалисты предприятия гарантийного обслуживания.

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Перед началом работы проведите внешний осмотр генератора:

- проверьте наличие пломб;

- убедитесь в отсутствии механических повреждений;

- убедитесь в отсутствии влаги и конденсата на внутренней поверхности емкостей для раствора и на нагревателях раствора.

2.2.2 Перед эксплуатацией установите генератор на ровную горизонтальную поверхность, не имеющую видимых наклонов и перекосов. Убедитесь, что на генератор не попадают прямые солнечные лучи и вблизи отсутствуют источники охлаждения или нагрева. Перед использованием выдержите генератор в условиях эксплуатации 2 часа.

2.2.3 Для приготовления на генераторе ПГС с номинальным значением массовой концентрации этанола , мг/м3, рассчитайте требуемое содержание этанола в водном растворе по формуле:

,	(1)

где

|  | - номинальное значение массовой концентрации этанола в СО состава водного раствора этанола, мг/см3. |
| --- | --- |

При применении генератора для калибровки или поверки анализатора паров этанола содержание этанола в приготавливаемых ПГС должно быть указано в РЭ или методике поверки анализатора.

2.2.4 Исходя из используемого стандартного образца состава водного раствора этанола рассчитайте действительное значение массовой концентрации этанола в приготавливаемой ПГС на выходе генератора , мг/м3, по формуле:

,	(2)

где

|  | - аттестованное значение массовой концентрации этанола в используемом СО состава водного раствора этанола, указанное в паспорте, мг/см3. |
| --- | --- |

2.2.5 Откройте дверцу отсека для растворов за ручку (см. рисунок 1) поворотом последней на 90 градусов. Выверните емкости для раствора из посадочных мест, предварительно сняв с них пенопластовые чехлы.

2.2.6 Налейте СО состава водного раствора этанола в емкости до метки и установите емкости в генератор путем накручивания по резьбе на посадочные места до упора. Закройте дверцу отсека.

2.2.7 Подключите генератор с помощью сетевого кабеля к сети электропитания и включите кнопкой включения «ВКЛ», при этом кнопка должна подсвечиваться.

2.2.8 Через 30 минут после включения генератора убедитесь, что горит индикатор готовности генератора к работе «ГОТОВ» на верхней панели генератора.

2.2.9 Подготовку к работе проверяемого анализатора проведите в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Подготовку к работе и техническое обслуживание генератора проводят согласно разделам 2.2 и 3 настоящего РЭ.

2.3.2 Перед подачей ПГС на анализатор продуйте газовый тракт генератора путем нажатия и удержания кнопки «СТАРТ» в течение 8-10 секунд.

2.3.3 Измерения при подаче ПГС от генератора на анализатор проводят в следующей последовательности:

1) Подсоедините анализатор к штуцеру выхода ПГС генератора. Положение штуцера выхода ПГС генератора может регулироваться вращением и изменением высоты;

2) Для подачи ПГС на анализатор нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ» генератора, запустите анализатор на измерение и проведите измерение согласно его РЭ. Время генерации пробы ПГС, т.е. время удерживания кнопки «СТАРТ», не должно превышать 10 секунд;

3) После окончания измерения отпустите кнопку «СТАРТ» генератора и отсоедините анализатор;

4) Зарегистрируйте показания анализатора .

2.3.4 Для подачи следующей пробы ПГС на анализатор подождите 10-15 секунд и повторите измерения по п. 2.3.3.

Если время перед подачей следующей пробы ПГС превышает 20 минут повторите продувку газового тракта генератора согласно п. 2.3.2 и проведите измерения по п. 2.3.3.

2.3.5 Градуировка или поверка анализатора паров этанола должна проводиться согласно требованиям РЭ или методики поверки анализатора.

2.3.6 При применении генератора ГСВС-МЕТА-02 для поверки анализаторов по МИ 2835-2003 «ГСИ. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки» измерения проводят по методу поверки с применением генератора спирто-воздушных смесей, учитывая:

1) При определении метрологических характеристик анализатора (п. 6.3.3 МИ 2835-2003) измерения на генераторе выполняют в соответствии с настоящим РЭ:

- выполняют операции по п. 2.2 РЭ, используя СО состава водных растворов этанола, указанные в МИ 2835-2003,

- выполняют операции по пп. 2.3.2, 2.3.3 РЭ.

2) При обработке результатов измерений (п. 7.1 МИ 2835-2003) число циклов измерений n=1.

2.3.7 В генераторе осуществляется автоматический подсчет проб ПГС с момента замены СО состава водного раствора этанола в емкостях.

За 10 и менее проб ПГС до очередной замены раствора начинает мигать 1 раз в секунду подсветка кнопки «СТАРТ». После выполнения максимального количества проб ПГС (см. п.1.2.8) подсветка кнопки «СТАРТ» горит постоянно, при этом выдача пробы ПГС блокируется.

Для дальнейшей работы необходимо выключить генератор и заменить отработанный раствор на новый (п. 2.4).

2.4 Окончание работы

2.4.1 После окончания работы выключите генератор нажатием на кнопку «ВКЛ», отключите генератор от сети электропитания.

2.4.2 После окончания работы или при необходимости заменить раствор слейте отработанный раствор:

- откройте дверцу отсека для растворов за ручку поворотом последней на 90 градусов,

- выверните емкости для растворов из посадочных мест, предварительно сняв с них пенопластовые чехлы, и поставьте емкости на дно отсека под нагревателями для сбора оставшегося раствора с нагревателей,

- вылейте раствор,

- промойте дистиллированной водой емкости для раствора и элементы генератора, находящиеся при работе в растворе. Для этого налейте воду в емкости до меток и установите в генератор, затем выверните и вылейте воду,

- удалите промокательной бумагой влагу и просушите емкости и отсек в течение 20-40 минут.

2.4.3 Если выполнялась замена СО состава водного раствора этанола необходимо обнулить количество сделанных проб: включить питание генератора и при открытой дверце нажать кнопку «СТАРТ». Подсветка кнопки «СТАРТ» мигнет 5 раз и потухнет, это означает обнуление количества сделанных проб.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание генератора проводится с целью обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации.

3.2 Ежедневное техническое обслуживание генератора:

- внешний осмотр и дезинфекция поверхностей.

- слив конденсата.

3.2.1 Внешний осмотр проводится ежедневно согласно п. 2.2.1.

Дезинфекция поверхностей генератора проводится ежедневно 3-процентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5-процентного моющего средства типа "Лотос", "Астра" или аналогичным по ГОСТ 25644 или 1-процентным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.3.2.2 При замене раствора в генераторе необходимо слить накопившийся конденсат:

- открыть кран для слива конденсата: отверткой против часовой стрелки сделать 2-3 оборота;

- перевести генератор в режим технологической продувки: включить питание генератора, удерживая нажатой кнопку «СТАРТ»;

- закрыть рукой штуцер выхода ПГС и нажать на 10-15 секунд кнопку «СТАРТ» (емкости должны быть установлены в свои посадочные места с раствором или без него);

- после удаления конденсата закрутить кран для слива конденсата и выключить питание генератора.

3.3 Периодическое техническое обслуживание генератора в течение всего периода эксплуатации заключается в поверке генератора.

Периодическая поверка генератора проводится в соответствии с документом «Генераторы спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02. Методика поверки», являющимся приложением А к настоящему РЭ.

Межповерочный интервал – 1 год.

4 Текущий ремонт

4.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении генератора кнопка включения «ВКЛ» не подсвечивается | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
| 2. Через 30 - 40 минут после включения генератора не горит индикатор готовности к работе «ГОТОВ» | Неплотно прикрыта дверца отсека для растворов | Закрыть дверцу и повернуть запорную ручку |
| 3. Мигает индикатор готовности генератора к работе «ГОТОВ» 1 раз в секунду, проба не выдается. | Неисправность системы нагрева раствора | Выключить питание, повторно включить через 20-30 минут. При повторном мигании индикатора «ГОТОВ» генератор отправить в ремонт. |

4.2 Другие виды неисправностей генератора устраняются в мастерских гарантийного ремонта.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия транспортирования генератора соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.

5.2 Условия хранения генератора соответствуют группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Генератор должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складах при температуре от +5 до +40оС.

5.3 Срок хранения генератора без переконсервации 6 месяцев.

5.4  По окончании гарантийного срока генератор подлежит переконсервации по ГОСТ 9014-73 для изделий группы III-I, вариант ВЗ-10, обеспечивающий условия хранения и транспортирования.

5.5 Вариант упаковки ВУ-IIIА по ГОСТ 23216-78.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование генератора производится железнодорожным, автомобильным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

1-Алкотестер;   2-Штуцер выхода сприрто-воздушной смеси;    3-Нагреватель;

4-Датчик температуры раствора ; 5-Борбатер;  6-Емкости с раствором;  7-Кнопка СТАРТ;

8-Индикатор готовности к работе ГОТОВ

Рисунок 3. Схема калибровки "Алкотестера"

# Text boxes

Каплеуловитель

Двигатель

Емкость 1

Емкость 2

Компрессор

Блок

управления

Выход ПГС

Слив конденсата

Кран для слива конденсата

t°защ.

t°отс.

Нагр.

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

Нагр.

Нагр.

t°р1

t°р2

Вент.

воздух

ПГС

3     4     5      6

1                        2

3     4     5      6

А

А

АЛКОТЕСТЕР

МЕТА

СТАРТ

ГОТОВ

1                        2

7       8

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~     ~     ~    ~     ~

~     ~    ~     ~     ~ ~     ~     ~     ~     ~

~                              ~ ~ ~

~ ~  ~

~ ~

~ ~

~             ~                 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

3     4     5      6